| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 穿刺器 | φ5.5*105mm | 1、器械通道宽度：φ5.5±0.2mm，工作长度：105mm； 2、针头经热处理，硬度≥390HV0.2； 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um； 4、穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个，穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱； 5、器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、产品通过CE认证，生产厂家通过ISO质量体系认证。 |
| 18 | 穿刺器 | φ10.5*105mm | 1、器械通道宽度：Φ10.5±0.2mm，工作长度：105mm； 2、针头经热处理，硬度≥390HV0.2； 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um； 4、穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个，穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱； 5、器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、产品通过CE认证，生产厂家通过ISO质量体系认证。 |

更正附表

磋商文件第五章第一包第二点技术参数第17点和18点

更正前：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 穿刺器 | Φ3*75mm | 1、器械通道宽度：φ3±0.2mm，工作长度：75mm； 2、针头经热处理，硬度≥390HV0.2； 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um； 4、穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个，穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱； 5、器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、产品通过CE认证，生产厂家通过ISO质量体系认证。 |
| 18 | 穿刺器 | φ5.5*105mm | 1、器械通道宽度：φ5.5±0.2mm，工作长度：105mm； 2、针头经热处理，硬度≥390HV0.2； 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um； 4、穿刺针针头锋利，在100N力作用下能顺利进入腹腔，穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡小于20个，穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱； 5、器械的耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、产品通过CE认证，生产厂家通过ISO质量体系认证。 |

更正后：