乐山市妇幼保健院

手术室升级改造预估工程量及预算意见表

*以下表单仅供参考，表单未详尽之处，请自行增减。

分部分项工程清单与计价表一

| 工程名 称 | 乐山市妇幼保健院手术室改造项目／空调工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 原墙面、顶面电 解钢板及钢龙骨 拆除 | 拆除人工费＋装袋、人工搬运、建渣 处理 | 三。 | 115.40 |  |  |
| 2 | 原地面PVC地板及 水泥找平层打拆 | 打拆50mm厚地面，拆除人工费＋装袋 、人工搬运、建渣处理 | ㎡ | 50.69 |  |  |
| 3 | 原洁净门拆除 | 拆除人工费＋装袋、运输、处理 | 个 | 4.00 |  |  |
| 4 | 30厚水泥砂浆找 平层 | 30厚水泥砂浆找平层 | ㎡ | 38.15 |  |  |
| 5 | PVC地板 | 3厚自流平＋2厚PVC卷材 | 三 | 38.15 |  |  |
| 6 | 电解钢板 | 35＊50专用挂板龙骨＋1.2厚电解钢板 （背衬9.5厚石膏板） | 三 | 108.76 |  |  |
| 7 | 硫酸钡水泥砂浆 | 30厚（暂定）防辐射硫酸钡水泥砂浆 | 月 | 50.12 |  |  |
| 8 | 防辐射铅板（到 顶） | 40＊60镀锌矩管龙骨＋3厚（暂定）铅板 | ㎡ | 168.18 |  |  |
| 9 | FXZDM1521 | 1、尺寸：1500＊2100mm； 2、内衬3mmPb当量铅板 | 个 | 1.00 |  |  |
| 10 | FXM0921 | 1、尺寸：900＊2100mm； 2、内衬3mmPb当量铅板； | 个 | 1.00 |  |  |
| 11 | DM1221 | 1、电动平开门尺寸： 2、1200*2100mm; | 个 | 2.00 |  |  |
| 12 | 吊塔锚固 | L50角钢焊接 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 无影灯锚固 | L50角钢焊接 | 个 | 1.00 |  |  |
| 14 | 医用设备安装调 试 | 无影灯、吊塔拆除后重新安装，气源 箱医气终端重新焊接，调试 | 套 | 3.00 |  |  |
| 15 | 总控制箱（含书 写台） | 1.2厚304＃不锈钢制作1200＊1000＊270 | 个 | 1.00 |  |  |
| 16 | 麻醉柜 | 1.2厚304＃不锈钢制作 900*1700*350 | 个 | 1.00 |  |  |
| 17 | 器械柜 | 1.2厚304＃不锈钢制作 900*1700*350 | 个 | 1.00 |  |  |
| 18 | 药品柜 | 1.2厚304＃不锈钢制作 900*1700*350 | 个 | 1.00 |  |  |
| 19 | 气体终端箱 | 1.2厚304＃不锈钢制作 900*260*100 | 个 | 1.00 |  |  |
| 20 | 六联观片灯 | 1.2厚304＃不锈钢制作 1200*1000*150 | 个 | 1.00 |  |  |
| 21 | 铅衣柜 | 1.2厚304＃不锈钢制作 900*1700*500 | 个 | 1.00 |  |  |
| 22 | 空调基础 | C20细石混凝土 | m3 | 2.02 |  |  |
| 23 | 机组拆除安装费 | 净化空调机组拆装成零部件后运至指定地点，并重新组装调试 | 项 | 1.00 |  |  |
| 24 | 吊装费 | 机组等大型设备及大尺寸物料吊装，物料和设备进入相应楼层的玻璃拆除及恢复（防水打胶等） | 项 | 1.00 |  |  |
| 25 | 成品保护 | 楼梯，电梯，过道，大厅等公共区域地 面，墙面的保护，施工区域的封闭施工 | ㎡ | 800.00 |  |  |
| 26 | 墙面，地面开孔 | 设备管道穿墙，穿楼板开孔，并进行恢复及防水处理 | 个 | 5.00 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程清单与计价表二

| 工程名称： | 乐山市妇幼保健院手术室改造项目／空调工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 直膨式空调机组AHU- G-01 | 送风量3000CMH，新风量740CMH， 余压650Pa，冷量25.2kw，热量 28kw．电加热13.5kw，加湿量 8kg／h，功率2.2kw | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 千级送风天花 | 2.6x1.8 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 千级送风天花过滤器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 六联情报面板 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | PLC自动控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 排风机PF-01 | 风量650CMH，余压200Pa，功率 0.168kw | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 单层百叶排风口 | 320x320市中效过滤器，于动调节 0l | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 单层百叶下回风口 | 900x300带中效过滤器 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 单层防雨百叶 | 320x320 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 单层防雨百叶 | 400x300 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 双层微穿孔板消声器 | 200x200x1000 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 双层微穿孔板消声器 | 320x400x1000 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 双层微穿孔板消声器 | 400x320x1800 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 手动对开多叶调节阀 | 200x200 | 个< | 1 |  |  |
| 15 | 手动对开多叶调节阀 | 250x200 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 手动对开多叶调节阀 | 250x250 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 手动对开多叶调节阀 | 400x320 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 70℃常开防火阀 | 320x400 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 70℃常开防火阀 | 400x320 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 止回阀 | 200x200 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 电动风量调节阀 | 250x200 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 电动风量调节阀 | 320x400 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 抽屉式过滤箱 | 250x200 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 镀锌钢板净化通风管 道 | 0.5mm | m2 | 52.94 |  |  |
| 25 | 镀锌钢板净化通风管 道 | 0.6mm | 옅 | 61.73 |  |  |
| 26 | 洁净系统调试、检 测 | 主要技术指标：室内压力、最小换气次数、工作区平均风速 、温度、相对温度、小新风量、噪声、手术间自净时间； 主要检测项目：截面风速和速度不均匀度、换气次数、新风 量、末级过滤器检漏、手术室的严密性、静压差、空气洁净度级别、温湿度、噪声、照度、细菌浓度等，悬浮粒子（尘 埃粒子）、浮游菌、沉降菌、高放过滤器检漏 表面微生物 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 风管保温 | 厚度25mm | 見 | 3.4401 |  |  |
| 28 | ppr管 | DN32 | 米 | 80 |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 4.52 |  |  |
| 30 | 冷凝水管保温 | DN32 | 米 | 4.52 |  |  |
| 31 | 铜管 | Φ9.53 | 米 | 75.69 |  |  |
| 32 | 钢管 | Φ15.88 | 米 | 75.69 |  |  |
| 33 | 钢管保温 | 9.53 | 米 | 75.69 |  |  |
| 34 | 钢管保温 | 15.88 | 米 | 75.69 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程清单与计价表三

| 工程名称： | 乐山市妇幼保健院手术室改造项目／电气工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） 综合单价 合价 |  |
|  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室配电箱4SS1 | 10KVA | 套 | 1 |  |  |
| 2 | UPS电源 | 10KVA，后备时间30min，在线式 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 隔离变压器七件套 | 8kVA AC220V/220V 含绝缘故障测试仪、评估仪 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 手术室专用插座箱 | 4个单相220V插座 | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 手术室专用插座箱 | 3个220V插座，一个380V插座 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 桥架 | 100*50 | 米 | 35 |  |  |
| 7 | LED洁净平板灯 | 48W,1200*300 | 个 | 12 |  |  |
| 8 | 双联双控开关 | 250V,10A | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 单相五孔暗插座 | 250V,10A | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 15 |  |  |
| 11 | 电缆头 | WDZ-YJY-5x10 | 个 | 3.00 |  |  |
| 12 | 电缆头 | WDZ-YJY-5x6 | 个 | 4.00 |  |  |
| 13 | 焊接钢管 | 32 | 米 | 4 |  |  |
| 14 | 焊接钢管 | 20 | 米 | 12 |  |  |
| 15 | JDG钢管 | 20 | 米 | 190 |  |  |
| 16 | JDG钢管 | 25 | 米 | 90 |  |  |
| 17 | PC管 | 20 | 米 | 100 |  |  |
| 18 | 接地线 | BVR-6m㎡ | 米 | 110 |  |  |
| 19 | 接地线 | BVR-16m㎡ | 米 | 10 |  |  |
| 20 | 配线 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 358 |  |  |
| 21 | 配线 | WDZ-BYJ-3*4 | 米 | 350 |  |  |
| 22 | 配线 | WDZ-KYJY-7*1.5 | 米 | 11 |  |  |
| 23 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 200W像素 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 双口内网插座 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 单口电话插座 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | JDG钢管 | 16 | 米 | 36 |  |  |
| 5 | JDG钢管 | 20 | 米 | 36 |  |  |
| 6 | 网线 | CAT6 | 米 | 110 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 预算价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 乐山市妇幼保健院手术室改造项目 |  |  |  |
| 序号 | 分部 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 一、建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 装饰装修工程 | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二、安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 净化空调工程 | 项 | 1 |  |
| 2 | 电气工程 | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三、措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 | 项 | 1 |  |
| 2 | 人工楼梯搬运材料 （运送至四层） | 项 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |